ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

объявляет о проведении государственных закупок медицинского оборудования  запроса ценовых предложений.

г. Актобе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   06.11.2017 год

Заказчик: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

Организатор: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запроса  ценовых предложении допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

| № | Наименования заказчика | Наименование | Техническая спецификация | Ед. | Срок поставки | Предоплата | Место поставки | Условия поставки | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКП «БСМП» на ПХВ | Светильник медицинский стационарный многорефлекторный | Светильник медицинский стационарный многорефлекторный предназначен для освещения рабочего поля при проведении хирургических операций высшей сложности, малой сложности и перевязок. Величина освещенности и размер рабочего поля регулируется. Выключатели ламп и регуляторы величины светового поля встроены в корпус освещения. Регулируемые тормозные системы, встроенные в шарниры, стабильность позиционирования. Стойкость покрытий к дезинфекции и удобство ее проведения. - Высокая подвижность блоков освещения; - Высокий уровень освещенности; - Регулируемый размер светового поля от 100 мм до 250 мм; - Диаметр основного блока освещения – 900мм - Диаметр малого блока освещения – 500мм - Высокое качество света бестеневого эффекта – холодный свет; - Бестеневой эффект за счет применения нескольких светооптических элементов; - Применены высокоинтенсивные галогенные лампы; - Естественная светопередача; - Интерференционные отражатели, поглощающие тепло; - Минимальный нагрев операционного поля; - Количество ламп в основном блоке освещения – 12 шт; - Количество ламп в малом блоке освещения – 5 шт; - Номиналы ламп – 24V 25W; - Регулировки световыми параметрами расположены на самих блоках; - Высокая подвижность блоков освещения, возможность вращения блоков до 360º, относительно центральной оси подвеса; - Вращение блока освещения вокруг своей оси по вертикали вверх, вниз и в обе стороны на 180º; - Обслуживаемое пространство в диаметре одного крыла блока – 2800 мм; - Узел светильника выдерживает в течении одного часа статическую нагрузку, равную пятикратной массе светильника; - Возможность подключения блока аварийного питания БАП; - Максимальная освещенность рабочего поля основного блока - 120 000 люкс; - Максимальная освещенность рабочего поля малого блока - 50 000 люкс; - Питание от сети переменного тока – 220В, 50 Гц; - Потребляемая мощность – 125/300 W; - Минимальная высота помещения – 2,9 м; - Расстояние от светильника до освещаемого объекта от 0,7м до 1,85м; - Диапазон вертикального перемещения основного блока освещения – 620мм; - Диапазон вертикального перемещения малого блока освещения – 400мм; - Усилия поворотов подвижных частей соответствует усилиям обслуживаемого персонала; - Внешняя отделка светильника допускает влажную обработку обычным дезинфицирующим раствором; - Окрашиваемый цвет светильника – по желанию заказчика; - Средний срок службы – не менее 7 лет. - Масса, кг – 65; - Сервисное обслуживание на территории Республики Казахстан; - Срок гарантийного обслуживания – 12 месяцев. | штук | 30 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 2 | 2 790 000 тг |
| 2 |  | Монитор пациента | Тип монитора - моноблочный. Конструкция монитора - без вентилятора. Ручка для переноски - наличие. Возрастные группы пациентов - взрослые, дети, новорожденные. Интерфейс – русифицированное меню. Разъемы: сетевой RJ45 - подключение к центральной станции, другому монитору пациента для дистанционного наблюдения, ПК для обновления системы. VGA для подключения внешнего дисплея - возможность. Разъем для вывода сигналов синхронизации дефибриллятора, сигналов вызова сестры и аналогового вывода - возможность. USB для переноса данных, конфигурации - возможность. Встроенный модуль WiFi для беспроводной передачи данных на центральную мониторную станцию - возможность. Аккумулятор: тип - литий-ионный. Время работы от аккумулятора - не менее 2 часов (SpO2, НИАД каждые 15 мин). Дисплей: тип дисплея - цветной сенсорный. Диагональ - не менее 10,4 дюйма. Разрешение - не менее 800 х 600. Светодиодная подсветка дисплея - наличие. Режимы просмотра: Экран параметров - наличие. Максимальное количество отображаемых кривых на экране параметров - Не менее 8. Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального просмотра - наличие. Тренды цифровые и графические - наличие. Минитренды. В режиме просмотра минитрендов кривые основных параметров и числовые значения также отображаются на экране - наличие. Экран ОксиКРГ (oxyCRG) - наличие. Режим больших цифр - наличие. Режим просмотра данных других мониторов при объединении в локальную сеть - наличие. Максимальное количество подключенных мониторов - Не менее 10. Режимы работы: Мониторинг - наличие. Ночной режим - наличие. Демонстрация - наличие. Ожидание - наличие. Управление монитором: Функциональные кнопки на передней панели - Не менее 6. Поворотный переключатель - наличие. Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа, кнопки сворачиваются при отсутствии действий в течение 15 секунд - наличие. Тревоги: Уровни - Не менее 3: высокий, средний, низкий. Типы тревог - Звуковая, визуальная, текстовое сообщение, мигающая индикация параметров. Автоматическая установка пределов тревог по измеренным параметрам для данного пациента - наличие. Память: Тренды - Не менее 120 часов (разрешение 1 минута), Не менее 4 часов (разрешение 5 с), Не менее 1 час (разрешение 1 с). События тревоги - Не менее 100 событий тревоги с соответствующими кривыми длительностью не менее 8 секунд. НИАД - Не менее 1000 групп результатов измерения. События аритмий - Не менее 100 событий аритмии и соответствующих им кривых длительностью не менее 8 секунд. Развернутые кривые - Не менее 48 часов. Индикация: Тревоги, питание, заряд батарей - наличие. Расчеты: Доз лекарственных препаратов и вывод на экран таблицы титрования - наличие. Оксигенации - наличие. Вентиляции - наличие. Гемодинамики - наличие. Функции почек - наличие. Меню: Управление всеми тревогами, установка пределов по тревогам в одном окне - наличие. Доступ к меню каждого параметра при нажатии на параметр на сенсорном экране - наличие. Мониторируемые параметры: ЭКГ 3, 5 каналов - наличие. SpO2 - наличие. Неинвазивное АД - наличие. ЧСС - наличие. Дыхание - наличие. Инвазивное АД, не менее 2 каналов - возможность. Температура - Наличие, не менее 2 каналов. CO2 в боковом потоке - возможность. CO2 в основном потоке - возможность. Cердечный выброс CO - возможность. Встроенный термопринтер - наличие. Двунаправленная передача данных с центральной мониторной станцией, дистанционный контроль и изменение параметров монитора с пульта центральной мониторной станции - наличие. Характеристики измерения ЭКГ: Количество отведений - 3, 5. Отведения - I; II; III; avR; avL; avF; V. Усиление - х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто. Скорость развертки - 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Анализ ЭКГ - Не менее чем по 2 каналам. Определение импульсов кардиостимулятора - Амплитуда не уже от ±2 до ±700 мВ, Ширина не уже от 0,1 до 2 мс. Определение комплекса QRS - наличие. Анализ сегмента ST с сохранением не менее 20 контрольных сегментов ST и наложением контрольных сегментов на текущие - наличие. Определение летальных аритмий - наличие. Анализ аритмий - Не менее 23 типов. Диапазон ST-сегмента - от -2,0 мВ до 2.0 мВ. Коэффициент подавления сигналов: Режим диагностики: не менее 90 дБ, Режим мониторинга: не мнее 105 дБ, Хирургический режим: не мнее 105 дБ, Режим ST: не мнее 105 дБ. Диапазон ЧСС: Взрослые: от 15 до 300 уд/мин, Дети/Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин. Погрешность ЧСС - Не более ±1 уд/мин или ±1%. Разрешение ЧСС - Не более 1 уд/мин. Характеристики измерения дыхания: Метод - Импедансный. Отведение - I или II по выбору пользователя. Скорость развертки - 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с. Диапазон измерений - Взрослые: от 0 до 120 дых/мин, Дети/Новорожденные: от 0 до150 дых/мин. Разрешение - Не более 1 дых/мин. Погрешность - Не более ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин). Время тревоги по апноэ - 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. Характеристики измерения SpO2: Диапазон измерений - Не менее 0 – 100%. Разрешение - Не более 1%. Погрешность - Не более ±3% (70-100%). Отображение значения индекса перфузии - наличие. Диапазон ЧП не менее 20 – 254 уд/мин. Разрешение ЧП - Не более 1 уд/мин. Погрешность ЧП - Не более ±3 уд/мин. Характеристики измерения НИАД: Метод - Осциллометрический. Режимы - Ручной, автоматический, непрерывный. Измеряемые параметры - Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса. Длительность цикла в непрерывном режиме не менее 5 минут. Интервалы измерений в автоматическом режиме: 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 мин. Диапазон измерения систолического давления: Взрослые: от 40 до 270 мм рт. ст., Дети: от 40 до 200 мм рт. ст., Новорожденные: от 40 до 135 мм рт. ст. Диапазон измерения диастолического давления: Взрослые: от 10 до 210 мм рт. ст., Дети: от 10 до 150 мм рт. ст., Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. Диапазон среднего давления: Взрослые: от 20 до 230 мм рт. ст., Дети: от 20 до 165 мм рт. ст., Новорожденные: от 20 до 110 мм рт. ст. Разрешение - Не более 1 мм рт.ст. Погрешность: Максимальное стандартное отклонение: не более 8 мм рт. ст., максимальная средняя погрешность: не более ±5 мм рт. ст. Единицы измерения - мм рт.ст. или кПа, по выбору пользователя. Диапазон начального давления накачивания манжеты: Взрослые: от 80 до 280, Дети: от 80 до 210, Новорожденные: от 60 до 140. Программная защита от избыточного давления - наличие. Максимальное время измерения давления: Взрослые/дети: не более 180 с, Новорожденные: не более 90 с. Диапазон ЧП - От 40 до 240 уд./мин. Характеристики измерения температуры: Метод - Термическое сопротивление. Количество каналов измерения - Не менее 2. Диапазон измерений - не менее 0 – 50оС. Разрешение - Не более 0,1 оС. Погрешность - Не более ±0,1 оС. Кол-во каналов - Не менее 2. Параметры - Т1; Т2; Δ Т. Единицы измерения - оС, F. Характеристики измерения ИАД - возможность: Метод - Прямое инвазивное измерение. Количество каналов измерения - Не менее 2. Функция наложения кривых ИАД друг на друга - наличие. Диапазон измерений: -50 – 300 мм рт.ст. Разрешение - Не более 1 мм рт.ст. Погрешность - Не более ± 2 % или ± 1 мм рт. ст., большее из значений. Отображение на экране монитора: Систолическое, диастолическое, среднее давление и кривая для каждого вида давления. Чувствительность датчика - Не более 5 мкВ/В/мм рт. ст. Импеданс не менее 300 - 3000 Ом. Расчет измерения пульсового давления - наличие. Диапазон ЧП - От 25 до 350 уд./мин. Разрешение ЧП - Не более 1 уд/мин. Характеристики измерения СO2 в боковом потоке - возможность: Метод - Поглощение инфракрасных лучей. Диапазон измерений не менее 0 – 99 мм рт.ст. Разрешение - Не более 1 мм рт.ст. Скорость потока отбора: 70 мл/мин, 100 мл/мин. Отображение на экране монитора - Кривая CO2, значения EtCO2, FiCO2, ЧДДП. Диапазон измерения ЧДДП - от 0 до 120 дых/мин. Погрешность измерений ЧДДП - Не более ±2 дых/мин. Время апноэ: 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. Характеристики принтера: Тип - Термо, встроенный. Количество кривых - Не менее 3. Ширина бумаги - Не менее 50 мм. Скорость - 25; 50 мм/сек. Комплект поставки: Монитор пациента: ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД, температура, термопринтер - наличие. Кабель ЭКГ на 5 отведений в комплекте с ЭКГ электродами - 1 комплект. Датчик SpO2 с кабелем, многоразовый для взрослых - 1 шт. Манжета НИАД многоразовая (25-35 см) с трубкой - 1 шт. Датчик температуры накожный, многоразовый для взрослых - 1 шт. Аккумуляторная батарея – 1 шт. Встроенный термопринтер, включая 3 рулона бумаги - наличие. Гарантийный период на оборудование, не менее 12 месяцев | штук | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 3 | 2 745 000 тг |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений   до 10.00 часов (по времени г. Актобе) 17  ноября 2017 года по следующему адресу:   г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с  ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 17 ноября  2017 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  8 (7132) 550 400.