ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

объявляет о проведении государственных закупок  путем запроса ценовых предложений

г. Актобе                                                                                                                                                                                                                                                                           11.07.2017 год

Заказчик: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

Организатор: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос  ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

| № | Наименования заказчика | Наименование | Ед. | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ | Проводник диагностический нейро или удлиненный (Широкий спектр диаметров диагностических проводников:, 0,35" (0.89мм), 0,38´´ (0.97мм). Длина проводников не менее 80, 150, 180, и не более 260см (проводники быстрой замены). Конфигурации прямых проводников: Beтtson (длина подвижного сегмента 23см), Bentson Short Taper (длина подвижного сегмента 10см), Newton LT(длина подвижного сегмента 13.5см), Newton LLT (длина подвижного сегмента 18.5см), Newton LLLT (длина подвижного сегмента 23.5см), Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упаковон в пластиковое кольцо. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 50 | 475 000 |
| 2 |  | Проводник диагностический гидрофильный (Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 50 | 550 000 |
| 3 |  | Катетер диагностический (Катетеры ангиографические Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками c диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 100 | 1 030 000 |
| 4 |  | Нейроваскулярный направляющий катетер (Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 4.2, 6, 7, 8 Fr. Материал катетера: гидрофильное покрытие, – наружный слой – нейлон, средняя часть – уникальная двойная оплетка Shinka, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный, у основания протектор соединителя с просветами.Наличие платиновых рентгенконтрасных маркеров. Наличие атравматичного кончика. Большой внутренний просвет: для катетера 4.2 Fr - не более 0,043", для катетера 6Fr - не более 0,071",для катетера 7Fr - не более 0,081", для катетера 8Fr - не более 0,090", наличие длин 80, 90, 100, 110 см. Наличие атравматичного кончика. Наличие вариаций с длинным интродюсером 4, 5, 6 Fr.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 12 | 1 027 200 |
| 5 |  | Проводниковый катетер Chaperon (Проводниковый катетер предназначен для использования с проводником 0,035" или 0,038". Покрытие PTFE внутренней части катетера. Неконический оплетенный катетер изменяемой жесткости с заранее созданной формой дистального сегмента, который содержит рентгеноконтрастную метку примерно 2 мм проксимально дистальному концу. Длина 95 см, размеры 5F, 6F. Возможные конфигурации дистальной части: STR, MP2, длина 7 см.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 20 | 1 000 000 |
| 6 |  | Проводниковый катетер для интракраниальных эндоваскулярных вмешательств (Проводниковый катетер для интракраниальных эндоваскулярных вмешательств. Конструкция: проксимальная часть - нейлон, дистальная - полиуретан. Внутренняя выстилка - тефлон. Материал хаба - поликарбонат. Мягкий атравматичный кончик длиной 0.011". Длина: 100 см. Наружный диаметр: 5 - 7F . Внутренний просвет катетера: 5F катетера - не менее .056", 6F катетера - не менее .070". 6F катетера - не менее .078"форма кончика MPD.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 20 | 1 080 000 |
| 7 |  | Устройство для тромбэктомии (Устройство для тромбэктомии предназначено для восстановления кровотока у пациентов с острым ишемическим инсультом состоит из саморасширяющейся нитиноловой корзинки, жестко подсоединенной к проталкивающему проводнику диаметром 0.014 дюйма. Длинна устройства не менее 205 см. Устройство должно позволять проводить процедуру в сосудах от 1.5 до 5 мм. Рабочая длина корзинки при максимальном диаметре сосуда не менее 22 мм. Корзина имеет запаяный дистальный конец. Диаметр ячейки при полном раскрытии корзинки не более 0,032 дюйма. Проксимальный и дистальный концы корзинки имеют рентгенконтрастные маркеры. Дистальный конец корзинки имеет гибкий рентгеноконтрастный наконечник длинной 6 мм. Устройство имеет проксимальную рентгенконтрастную часть 13 см. Устройство совместимо с микрокатетером имеющим внутренний диаметр 0.021, 0.027 дюймов. Устройство должно позволять производить развертывание корзинки не менее пяти раз. Должен поставляться в стерильной упаковке. 1 шт./уп.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 5 | 4 500 000 |
| 8 |  | Микрокатетер усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов: (Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов • Атравматично отполированная дистальная часть катетера• 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части• Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017”; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021”; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027”;• Общая длина 150 см• Доступен в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка») | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 8 | 1 828 000 |
| 9 |  | Стент интракраниальный для церебральных артерий для стентирования сосудов Solitaire (Интракраниальный самораскрывающийся нитиноловый матричный стент. Предназначен для стентирования артерий головного мозга для перекрытия шейки аневризмы, при технике ассистенции эндоваскулярной эмболизации спиралями, в целях поддержки массы спиралей и сохранению просвета родительской артерии. Возможность полного низведения стента в катетер до отделения, даже после полного раскрытия. Совместим с проводником 0,016" и микрокатетером минимум 0.021". Диаметр стента от 4 до 6 мм, длина от 15 до 30 мм.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 5 | 4 125 000 |
| 10 |  | Микрокатетер для доставки интракраниального стента Rebar 18,27 (Проводниковый микрокатетер ля доставки интракраниальных стентов, эмболизирующих средств, рентгеноконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Катетер армирован нитиноловой проволокой для снижения риска овализации профиля. Дистальный внутренний диаметр 0.021 дюйм. Наружный диаметр 2.8-2.3 fr. Проксимальный конец имеет стандартный льюеровский адаптер для облегченного присоединения аксессуаров. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и несколько переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет двойные маркеры. Совместим с диметилсульфоксидом. Специальное внешнее покрытие улучшает скользящие характеристики. Общая длина 158см. Стерильная упаковка.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 10 | 1 750 000 |
| 11 |  | Микропроводник (Гибридная технология • Диаметр 0,012” у дистальной и 0,014” у проксимальной части • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 10 | 1 286 000 |
| 12 |  | Нейроваскулярный проволочный проводник (Диаметр: 0.008””, 0.014"", 0.018”” , Наличие длин: 200, 300 см. , Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см. , Материал сердечника: сталь. , Наличие технологии dabble coil. , Тип сердечника: конический. , Длина оплетки: 9.5 см, 30 см , Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90° , Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное ( не менее 170 см). , Покрытие проксимальной части: PTFE. , Возможность удлинения не менее 165 см . , Наличие моделей с полимерным покрытием дистальной част) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 8 | 1 243 200 |
| 13 |  | Микропроводник гидрофильный Silverspeed 0,014in (Гидрофильный мягкий микропроводник для использования в периферических, висцеральных сосудах и сосудах головного мозга. Диаметр дистальной части проводника идентичен диаметру проксимальной части проводника. Сердечник имеет оплетку из нитинола для увеличения гибкости и увеличения проталкиваемости. Передача крутящего момента 1:1. Кончик проводника имеет оплетку из рентгеноконтрастной платиновой проволоки. Длина 200 см, длина дистальной части с платиновой оплеткой 20 см, диаметр дистального конца 0.014 in.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 10 | 1 495 000 |
| 14 |  | Окклюзионная баллонная система с диаметром баллона 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм: (Баллонный катетер для использования в сосудах головного мозга при необходимости временной селективной окклюзии сосудов, которая способствует выборочной остановке или контролированию кровотока. Окклюзионный эластичный (комплаенсный) баллонный однопросветный катетер. Дефляция баллона возможна только при введенном проводнике. Мягкий баллон диаметром 4 мм, смонтированный на катетере длиной 150 мм. Профиль нераздутого баллона не более 2.3F . Диаметр баллона 4 мм, длина 30 мм. Длина кончика катетера 4 мм. Совместимость с проводником 0.010", который должен поставляться в комплекте. Один проводник должен использоваться для навигации и окклюзии системы. Проксимальный диаметр катетера не более 2.8 F, дистальный - 2.2 F, внутренний диаметр - 0.0103". Окклюзионная баллонная система с диаметром баллона: 4мм, 7мм; длиной 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм; длиной катетера 150см) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 1 | 365 500 |
| 15 |  | Веноэкстракторы, набор (Набор вноэкстрактора: - 2 тросика длина (см) 120 - 8 олив диаметром (мм): 7.8-9.5-11-12.8; - 2 ручки стерильный, однократного применения) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 2 | 59 200 |
| 16 |  | Интрадьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа (Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038".) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 250 | 2 475 000 |
| 17 |  | Интрадьюсер в комплекте с иглой для радиального доступа (Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018").) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 276 | 3 845 232 |
| 18 |  | Проводник диагностический (Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,18" (0.46мм), 0,21"(0.53мм), 0,25"(0.64мм), 0,35" (0.89мм), 0,38´´ (0.97мм). Длина проводников не менее 70,80, 100,145,150, и не более 180 см . Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, 6 и 15мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Наличие проводников с кончиком Rosen - для почечных артерий - сочетание атравматичного J-кончика большего изгиба с коротким сердечником. Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упаковон в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 250 | 1 675 000 |
| 19 |  | Проводник диагностический нейро или удлиненный (Широкий спектр диаметров диагностических проводников:, 0,35" (0.89мм), 0,38´´ (0.97мм). Длина проводников не менее 80, 150, 180, и не более 260см (проводники быстрой замены). Конфигурации прямых проводников: Beтtson (длина подвижного сегмента 23см), Bentson Short Taper (длина подвижного сегмента 10см), Newton LT(длина подвижного сегмента 13.5см), Newton LLT (длина подвижного сегмента 18.5см), Newton LLLT (длина подвижного сегмента 23.5см), Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упаковон в пластиковое кольцо. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 50 | 475 000 |
| 20 |  | Проводник диагностический гидрофильный (Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 100 | 1 100 000 |
| 21 |  | Катетер диагностический (Катетеры ангиографические Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками c диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 174 | 1 792 200 |
| 22 |  | Катетер диагностический (Катетер диагностический. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047”/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051”/1,30 мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 110 | 1 056 000 |
| 23 |  | Катетер периферический (Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика Simmons ,Headhunter,Newton,Bentson ,MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, степень жесткости Impress. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция). Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной вихуализации. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку.. Упакован в стерильную упаковку.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 100 | 1 156 000 |
| 24 |  | Катетер периферический с гидрофильным покрытием (Катетер радиологический для проведения ангиографии. Наличие гидрофильного покрытия Legato. Дизайн кончика Headhunter 1 , Headhunter 3 Newton 1, Newton 2, Newton 3 , Newton 4 , Bentson 1, Bentson 2 ,Mani ,Vertebral,Modified cerebral,Berenstein, Simmons 1, Simmons 2, Simmons modified,Cobra 1, Cobra 2,Hook , Shepherd Hook,Renal double curve, Amir Motarjeme и Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA2, Hockey Stick,Modified Hook 1,Modified Hook 2, Modified Hook 3,Straight Selective, RBI,RIM, Multipurpose A1. Длина катетеров 40, 65 , 80 100 ,110 и 125см, степень жесткости Impress. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.89мм) и 0.038" (0.97мм). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной вихуализации Материал втулки катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльев втулки. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Протяженность гидрофильного покрытия: 25см для катетеров 40 и 60см, 40см для катетеров 100 и 125см. Пропускная способность для катетеров катетеров для промывания без оплетки/с оплеткой: Пропускная способность катетеров: 15-20мл/сек (1050psi) для катетеров 4F и 15-27 мл/сек (1200 psi) для катетеров 5F. .. Наличие стикера голубого цвета с надписью Legato и крючка голубого цвета на упаковке катетера. Упакован в стерильную упаковку.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 50 | 1 250 000 |
| 25 |  | проводниковые катетеры (Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Материал катетера: гидрофильное покрытие, – наружный слой – нейлон, средняя часть – уникальная двойная оплетка Shinka, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный, у основания протектор соединителя с просветами. Наличие атравматичного кончика. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не более 0,070", для катетера 7Fr - не более 0,081", для катетера 8Fr - не более 0,090", длина 100см. Наличие атравматичного кончика. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 100 | 2 270 000 |
| 26 |  | проводниковые катетеры (гайд) (Проводниковый катетер для проведения интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Различные варианты конфигурации кончиков катетеров: Judkins left, Judkins right, Super back up support, Amplatz, многоцелевой, коронарный bypass, Internal Mammary, El Gamal, Chockey Stick. Длина катетеров 100 см. Двухслойная армированная стенка катетера. Материал оплетки нержавеющая сталь. Внутренний слой катетера - тефлон и внешнее запатентованное полимерное покрытие. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета. Материал наружного слоя пебакс. Пять зон изменения жесткости катетера от проксимального конца к дистальному. Сужение кончика катетера. Размеры 5, 6, 7 и 8 F. Внутренний просвет 0.057" (1.4мм) для катетеров 5F, 0.070" (1.8мм) для катетеров 6F, 0.078" (2.0 мм) для катетеров 7F и 0.088" (2.2 мм) для катетеров 8F). Наружный диаметр 0.070" (1.8мм) для катетеров 5F, 0.082" (2.1мм) для катетеров 6F, 0.092" (2.3 мм) для катетеров 7F и 0.105" (2.6 мм) для катетеров 8F). Наличие катетеров как с боковыми отверстиями (для сохранения пропускной способности), так и без них. Размер кончика 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0. Управляемость по оси 1:1 Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Материал трубки атромбогенный, с высокой проточностью. Наличие рентгеноконтрастной метки на дистальном конце катетера.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 35 | 1 015 000 |
| 27 |  | Баллоны для постделатации (Катетер баллонный коронарный для постдилятации Назначени: это низкопрофильный усовершенствованный семи-комплайант баллон, обладающий исключительной проходимостью и значительно облегчающий процедуру дилятации и общую стабильность процедуры ЧТКА для проведения дилятации коронарных артерий; Типоразмеры: диамет (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5 мм длина (мм) 9, 15, 20 мм; Профиль кончика: не более 0,43 мм (0,016""); Возможность использования проводникового катетера с внутренним диаметром 0,36 мм (0,014”); Наличие гидрофильного покрытия дистального шафта; Диаметр проксимального шафта не более - 1,9 Fr (0,64 мм), дистального не более - 2,4 Fr (0,08 мм); Наличие рабочей длины катетера 145 см; Наличие платиново-иридиевых рентгеноконтрастных меток; Расположение маркеров: 1,25 мм и 1,50 мм; Наличие номинального давления не менее 6 АТМ, давления разрыва не менее 18 АТМ. Дизайн баллонного катетера - система быстрой доставки ""rapid exchange"") | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 20 | 1 700 000 |
| 28 |  | Баллоны для пределатации (Катетер баллонный коронарный1.Наименование товараКатетер баллонный коронарный для предилятации2.Основные требования к товару2.1.Назначениедля проведения дилятации коронарных артерий2.2.Основные функциональные требования, технические характеристики2.2.1. Типоразмеры: диамет (мм) 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длина (мм) 10; 15; 20; 25; 30 мм2.2.2.Наличие гидрофильного покрытия дистального шафта2.2.3.Наличие низкого кроссинг профиля 0,035” для катетера диаметром 3.0 мм. 2.2.4.Возможность использования проводникового катетера с внутренним диаметром 0,055”/1,40мм2.2.5. Диаметр проксимального шафта не более - 2,2 Fr, дистального не более - 2,6 Fr 2.2.6. Наличие рабочей длины катетера 142 см2.2.7.Наличие платиново-иридиевых рентгеноконтрастных меток.2.2.8. Дизайн баллона – двухлепестковый для диаметра 1,5мм, трехлепестковый для диаметров 2,0-3,0мм, четырехлепестковый для диаметров 3,5-4,0мм.2.2.9. Наличие номинального давления не менее 6 АТМ, давления разрыва не менее 14 АТМ.2.2.10. Материал баллона - эластомер полиамида.2.2.11. Дизайн баллонного катетера - система быстрой доставки "rapid exchange".) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 30 | 1 530 000 |
| 29 |  | Стент с лекарственным покрытием (Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика. Назначение Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком. Биодеградируемое покрытие включающего лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе кобальт-хромового сплава в соответсвтвии с ASTM F562. Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – прямые перемычки с дугообразными коннекторами. Толщина стенки 84 мкм (SV), 88 мкм (MV).Поперечный профиль стента не более 0,045”. Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045” Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длинны стента..Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016” Расчетное давление разрыва 16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 8 ATM. Усовершенствованная система доставки стента быстрой замены NDS5. Рабочая длина шахты – не более 142 см.Размеры по заявке заказчика) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 20 | 4 400 000 |
| 30 |  | Индефлятор цифровой в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном (типа клик) (Состав: шприц медфлятор с давлением не ниже 30 атм по типу манометра с дополнительной линией 15 см с многоходовым краником высокого давления, удобный непрозрачный поршень, сам шприц 20 мл с ценой деления в 2 мл, циферблат под углом 45% в максимальной доступности для глаз, У-образный коннектор с гемостатическим клапаном типа «клик», устройство вращения проводника 0,014'' - 0,015'' и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке плотной прозраной сверху и бумажной снизу для лучшей визуализации целостьности товара.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 62 | 1 686 400 |
| 31 |  | Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики, длиной, (см): 80, 135; с диаметром баллона (мм): 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, длиной баллона (мм): 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 (Двухпросветный катетер с баллоном, расположенным вблизи дистального атравматичного кончика. Две рентгеноконтрастные метки расположены на границах расширяющейся части баллона. Характеристики: дилятационный катетер, совместимый с проводником 0.035". Рабочая длина системы 80 и 135 см. Баллон: номинальное давление 8 атм. (Ø 3.0; 4.0; и 5.0 мм), 6 атм. (Ø 6.0; 7.0; 8.0; 9.0 и 10,0 мм), 4 атм. (12,0 и 14,0 мм), максимальное давление разрыва 16-28 атм. (Ø 3-6 мм), 12-15 атм. (Ø 7-9 мм), 7-13 атм.(10-14 мм). Минимальный размер интродьюсера 5 – 6 F (до Ø12 мм), 7 F (Ø14 мм). Диаметр баллона: 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 8,0, 9,0, 10,0, 12,0, 14,0 мм, длина баллона 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 см.) | шт | в течение года по мере заявки заказчика в течение 5 дней | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 12 | 1 077 600 |
| 32 |  | Стерилизатор паровой ГК-100-3 (Объем камеры, дм³-100; Загрузочный объем камеры, дм³-72; Размеры камеры (диаметр х глубина), мм-400х830; Габаритные размеры (ДхШхВ),мм-1220х604х1445; высота загрузки, мм-785; 1 режим (tºС – мин.-МПа)-132-20-0,2, 2 режим (tºС – мин - МПа) -120-45-0,11; Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара-15,87; Напряжение, В-380; Установочная мощность,кВт-14; Масса, не более,кг-180 ) | шт | 60 дней с момента подписание договора | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 1 | 1 650 000 |
| 33 |  | - Аквадистиллятор аэ-25 мо для апирогенной воды (код окп 94 5243) | шт | 60 дней с момента подписание договора | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 1 | 391 500 |
| 34 |  | Дентальная рентген аппарат «PLANMECA PROX». Генератор: - с постоянным потенциалом, управляемый микропроцессором, рабочая частота 66 кГц; Рентгеновская трубка: -Тошиба (Toshiba) D-041SB; Фокальное пятно: - 0.4 мм в соответствии с МЭК 60336; Диаметр конуса: - 60 мм, круглый 35x45 мм, прямоугольный; Фильтрация: - минимально 2 мм Al; Анодное напряжение: - 50, 52, 55, 57, 60, 63, 66, 70 кВ; пульсация ±1 кВ, регулируемый рабочий интервал; Время нарастания кВ: - 8 мс; Анодный ток: - 2 - 8 мA постоянный, шаги по 1мA; Время экспозиции: - 0.01-2.0 с, 24 шагов Расстояние между 200 мм круглый конус источником и детектором 300 мм круглый конус (стандартное/увеличенное) 300 мм прямоугольный конус 340 мм прямоугольный конус; Сетевое напряжение: - 100/110-115/220-240 ±10%, 50/60Гц; Предохранитель: - 15 AT / 8 AT; Рабочий цикл: - 1:30, автоматический контроль; Вес: - 23 кг, всего; - 4,5 кг, трубка; Досягаемость: - 152 см, 165 см, 178 см, 191 см, 203 см. | шт | 60 дней с момента подписание договора | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 1 | 816 000 |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений   до 10.00 часов (по времени г. Актобе) 17 июля 2017 года по следующему адресу:   г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с  ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 17  июля 2017 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  8 (7132) 550 400